KK-EDEX spol.s r.o.                         IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                            fax: 466 304 118,                               mob.tel.: 724 186 069

#### Hygienické antidekubitní matrace

Hygienické antidekubitní matrace   jsou vyrobeny z homogenního pěnového nehořlavého polyetheru (studená pěna) s vynikajícími tepelnými vlastnostmi (udrží až 95% tělesné teploty)  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Hygienické antidekubitní matrace se vyrábějí podle speciálního vícevrstvého systému s tuhým jádrem z polyetheru uzavřeného do vrstvy super měkkého upraveného polyetheru. Tato konstrukce zaručuje rozložení tlaku a tak napomáhá k prevenci proleženin. Speciální vícevrstvý antidekubitní systém s prodlouženou životností umožňuje polohování pacientů i ve zvýšené poloze. Matrace jsou vhodné pro I. až III. stupeň dle kategorizace VZP. Jsou oboustranné a hmotnost matrace je přibližně 10 kg. Hygienické antdekubitní matrace vyhovují předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odolávají ohni a mají samozhášivé vlastnosti.

Antidekubitní matrace lze dodat potažené:

A) speciální, velice pružnou hygienickou omyvatelnou folií

B) ve snímatelném potahu Humiditex

- Matrace potažené speciální, velice pružnou hygienickou folií, nepropouštějící vodu, ale zaručující molekulární prostupnost vodních par (0,55l na m² za 24 h), která i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Při maximálním natažení fólie – až o 600% není fólie pórovitá. Je vhodná i pro pacienty s citlivým nebo alergickým povrchem kůže. Povrch fólie je bakteriostatický, antivirový a antialergický. Fólie je konstruována tak, že snese, ale NEVYŽADUJE horkovzdušné čištění.

- Matrace je možné dodat bez této fólie, ale ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex s obdobnými vlastnostmi jako hygienická fólie – molekulární prostupnost vodních par, bakteriostatický a antivirový povrch. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních matrací. Potah je  možno prát, proto NEVYŽADUJE  horkovzdušnou sterilizaci nad 100 °C.

Návod na čištění:

Na čištění matrací ve fóliích a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Fólie a potah Humiditex nejsou savé ani pórovité, proto se veškeré nečistoty a bakterie z jejich povrchu lehce odstraňují při používání minimálního množství čistících a dezinfekčních prostředků.

Potah Humiditex se pere při 40-60°C (až 500 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch fólie nebo potahu NESMÍ V ŽÁDNÉM  PŘÍPADĚ přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost  matrací 12 let. K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení a obracení matrace o 180°.

Skladování :

Matrace se mohou skladovat v ochranných obalech, v suchých místnostech, při teplotách  -15° C až +50º C.

Výrobce: JÄRVEN  PLAST & SMIDE AB, Švédsko, KK-EDEX s.r.o., Česká republika