KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

#### Antidekubitní polohovací pomůcky -   materiál Pur pěna:

válce  k.č. 9203  -  k.č. 9461, půlválce k.č.PV K11- k.č.PV K50,  sedací polštáře k.č. SP K40– k.č. SP K50,

klíny k.č. KL K50 – KL K100, korýtka KO 48 – KO K75, granulové polštáře k.č. 9001k – k.č.9021k

Určené: pro II.-III. stupeň rizika dle Nortonové

Hustota pěny: 35 - 50 kg/m³

Antidekubitní polohovací pomůcky „Pur pěna“ jsou vyrobeny z homogenního pěnového nehořlavého polyetheru (studená pěna) s vynikajícími tepelnými vlastnostmi (udrží až 95% tělesné teploty)  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Technický popis:

Antidekubitní polohovací pomůcky „Pur pěna“ jsou konstruovány z pěny se silnou buněčnou stěnou a výraznou pórovitostí umožňující velmi vysokou prodyšnost a zaručující vynikající cirkulaci vzduchu. Tato konstrukce zaručuje rozložení tlaku a tak napomáhá k prevenci proleženin.

Jsou vhodné pro pacienty s nižším až středním m rizikem vzniku proleženin ( 16-14 bodů).

Pomůcky vyhovují předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odolávají ohni a mají samozhášivé vlastnosti.

Antidekubitní pomůcky lze dodat potažené:

A) speciální, velice pružnou hygienickou omyvatelnou folií

B) ve snímatelném potahu Humiditex

- Pomůcky potažené speciální, velice pružnou hygienickou folií, nepropouštějící vodu, ale zaručující molekulární prostupnost vodních par (0,55l na m² za 24 h), která i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Při maximálním natažení fólie – až o 600% není fólie pórovitá. Je vhodná i pro pacienty s citlivým nebo alergickým povrchem kůže. Povrch fólie je bakteriostatický, antivirový a antialergický. Fólie je konstruována tak, že snese, ale NEVYŽADUJE horkovzdušné čištění.

- Pomůcky je možné dodat bez této fólie, ale ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex s obdobnými vlastnostmi jako hygienická fólie – molekulární prostupnost vodních par, bakteriostatický a antivirový povrch. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních pomůcek. Potah je  možno prát, proto NEVYŽADUJE  horkovzdušnou sterilizaci nad 100 °C.

Návod na čištění:

Na čištění pomůcek ve fóliích a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Fólie a potah Humiditex nejsou savé ani pórovité, proto se veškeré nečistoty a bakterie z jejich povrchu lehce odstraňují při používání minimálního množství čistících a dezinfekčních prostředků.

Potah Humiditex se pere při 40-60°C (až 500 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch fólie nebo potahu NESMÍ V ŽÁDNÉM  PŘÍPADĚ přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Skladování :

Pomůcky se mohou skladovat v ochranných obalech, v suchých místnostech, při teplotách  -15° C až +50º C.

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost antidekubitních pomůcek Pur pěna 12 let. K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení a obracení pomůcek o 180°.

Výrobce: JÄRVEN  PLAST & SMIDE AB, Švédsko, KK-EDEX s.r.o., Česká republika