KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

#### Hygienické antidekubitní matrace řady Flex:

Matrace   k.č. 10100  -  k.č. 50800

rozměr: 80,85,90 x 200 x 4 - 13 cm

Určené: pro III.-IV. stupeň rizika dle Nortonové

Váha matrace : cca 10 kg , Hustota pěny: 50 -  80 kg/m³

Hygienické antidekubitní matrace řady Flex jsou vyrobeny ze speciální viskózní pěny Flex s velmi vysokou denzitou a vynikajícími tepelnými vlastnostmi - udrží až 95% tělesné teploty,  splňující všechny požadavky optimálního komfortního ležení, trvanlivosti, požární bezpečnosti a snadné údržby.

Technický popis:

Hygienické antidekubitní matrace řady Flex splňují všechny požadavky antidekubitní matrace na základě tepelných vlastností pěny Flex, která přebíráním tělesné teploty měkne, nevytváří protitlak, ustupuje váze  pacienta  a  rozloží  tlak  po  celém  povrchu těla. Matrace se  vyrábí buď  v tloušťkách 4 a 7 cm jako přídavná matrace pokládající se na základní matraci nebo jako zónová  tvořena blokem formované pěny o hmotnosti 54 kg na m³ s tlakovými body a třemi zónami ze vsazené viskózní pěny Flex ( hlavový, střední a nožní díl), popřípadě vícevrstvým systémem kombinace vrstvy studené pěny  a vrstvy viskózní pěny Flex .  Matrace řady Flex jsou  matrace s prodlouženou životností umožňující polohování pacientů i ve zvýšené poloze. Jsou vhodné pro pacienty se středním až vyšším rizikem vzniku proleženin ( 11-5 bodů) do váhy 120 kg.

Matrace vyhovují předpisům SS 876 00 01 a NT – FIRE 037, odolávají ohni a mají samozhášivé vlastnosti.

Antidekubitní matrace lze dodat potažené:

A) speciální, velice pružnou hygienickou omyvatelnou folií

B) ve snímatelném potahu Humiditex

- Matrace potažené speciální, velice pružnou hygienickou folií, nepropouštějící vodu, ale zaručující molekulární prostupnost vodních par (0,55l na m² za 24 h), která i za vysoké vlhkosti zaručuje optimální podmínky pro pokožku a účinně chrání proti virům a bakteriím. Při maximálním natažení fólie – až o 600% není fólie pórovitá. Je vhodná i pro pacienty s citlivým nebo alergickým povrchem kůže. Povrch fólie je bakteriostatický, antivirový a antialergický. Fólie je konstruována tak, že snese, ale NEVYŽADUJE horkovzdušné čištění.

- Matrace je možné dodat bez této fólie, ale ve snímatelném inkontinentním, hygienickém, protialergickém potahu Humiditex s obdobnými vlastnostmi jako hygienická fólie – molekulární prostupnost vodních par, bakteriostatický a antivirový povrch. Tento speciální elastický potah - roztažnost 15 – 20 % při zachování stejných vlastností – to je bez vzniku mikrotrhlinek propouštějící vodu nebo zadržující bakterie . Je velmi odolný proti otěru, snese vysoké zatížení, díky své minimální tloušťce a přizpůsobivosti nesnižující účinek antidekubitních matrací. Potah je  možno prát, proto NEVYŽADUJE  horkovzdušnou sterilizaci nad 100 °C.

Návod na čištění:

Na čištění matrací ve fóliích a na čištění potahů se používá 3-5% roztok  všech přírodních ekologických mýdel, k dezinfekci pak 3% roztok přípravků na bázi tensidů s alkoholem. Fólie a potah Humiditex nejsou savé ani pórovité, proto se veškeré nečistoty a bakterie z jejich povrchu lehce odstraňují při používání minimálního množství čistících a dezinfekčních prostředků.

Potah Humiditex se pere při 40-60°C (až 500 pracích cyklů), lze jej prát i při vyšší teplotě, případně sterilizovat,  avšak snižuje se počet pracích cyklů.

Na čištění se v žádném případě NESMÍ POUŽÍVAT přípravky na bázi chlóru, peroxidu nebo přípravky obsahující fenol či formaldehyd. Povrch fólie nebo potahu NESMÍ V ŽÁDNÉM  PŘÍPADĚ přijít do kontaktu s umělými hmotami (plasty, gumovkami, igelity).

Skladování :

Matrace se mohou skladovat v ochranných obalech, v suchých místnostech, při teplotách  -15° C až +50º C.

Minimální životnost:

Při dodržování pravidel správné manipulace je minimální životnost antidekubitních matrací řady Flex 12 let. K prodloužení životnosti napomáhá pravidelné otáčení a obracení matrace o 180°.

Výrobce: JÄRVEN  PLAST & SMIDE AB, Švédsko, KK-EDEX s.r.o., Česká republika