KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro chodítko „EVA“

k.č. 52010 – 52060

Účel použití:

Chodítko je určeno pro osoby se sníženou pohyblivostí. Napomáhá k udržení stability při

chůzi a odlehčení dolních končetin. Svými technickými vlastnostmi je určeno výhradně pro

použití v interiéru! Je zakázáno chodítko používat v exteriéru!

Varování:

Vhodnost použití chodítka musí vždy posoudit ošetřující lékař s přihlédnutím k diagnóze a

zdravotnímu stavu pacienta. Chodítko nesmí být používáno na šikmých plochách, jejichž sklon

přesahuje 3,5°, rampách a na schodištích. Chodítko nesmí být použito k přepravě nepohyblivých

osob, nákladů apod.. Konstrukce chodítka je navržena na maximální rovnoměrné zatížení 130 kg.

Technický popis a základní parametry:

Chodítko je vyrobeno z ocelových trubek upravených epoxidovým lakem v kombinaci s kontinuálně výškově nastavitelnými, chromovanými ocelovými trubkami.

Podpůrná deska ve tvaru U je čalouněna zdravotnickou koženkou do jednodílného nebo dvoudílného polštáře. Spodní rám je osazen vpředu dvěma otočnými kolečky bez brzdy a vzadu dvěma otočnými kolečky s brzdou.Do horního svislého rámu jsou zapuštěny dvě výsuvné podpěry horní desky.

Rozměry : délka 73 cm, šířka 69 cm, měnitelná výška 91 – 143 cm

Návod k montáži:

Po vyjmutí chodítka z přepravního obalu odstraňte veškerý balící materiál, kterým je chodítko opatřeno. Chodítko je dodáváno v smontovaném stavu a je okamžitě připraveno k používání.

Návod k použití:

Chodítko vždy používejte pouze v interiéru, a to na rovných plochách, jejichž sklon nepřevyšuje 3,5°. V opačném případě by mohlo dojít k převrhnutí chodítka i s obsluhou a ublížení na zdraví či poškození okolních předmětů. Chodítko zabrzdíte sešlápnutím brzdné páčky vždy na dvou kolečkách, naopak odbrždění provedete nadzvednutím brzdné páčky každého zabržděného kolečka. Podpažní opěra musí rovnoměrně podpírat v přirozeném postoji paže uživatele od loktů směrem k zápěstím (předloktí s paží by mělo svírat uhel 90°). V poloze kdy se předloktí plně opírá o podpažní opěru nesmí uživatel stát na špičkách, ani nesmí cítit potřebu pokrčovat

kolena. Nastavení výšky, šířky chodítka  a   podpažních opěr  provádíte povolením šroubů , vysunutím resp. zasunutím  a následným důkladným dotažením šroubů . Při správném nastavení výšky a podpažních opěr je váha rovnoměrně roznesena po obou předloktích rukou.V opačném případě budou jednotlivé partie předpaží namáhány nerovnoměrně. Toto nerovnoměrné rozložení zatížení se projeví předčasnou bolestí více namáhaných částí. Proto dbejte na důkladné nastavení.

Čištění:

Před prvním použitím doporučujeme chodítko řádně vyčistit. Chodítko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních

prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o chodítko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka. Chodítka nejsou určena do myček ani sterilizátorů!

Údržba:

Jedenkrát za rok je třeba zkontrolovat, případně dotáhnout šrouby držící kolečka podvozku.

Pokud dojde při údržbě chodítka k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

Servis:

Chodítka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

Záruka:

Na chodítko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace produktu:

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky,chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje  plastové, textilní a pryžové části. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování

odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!