KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro ošetřovací a vyšetřovací lehátka

mechanicky polohovatelná

Úvod

Vyšetřovací a ošetřovací  lehátka jsou určena pro vyšetřování a ošetřování pacientů. Na lehátku lze pomocí samosvoru polohovat zádový díl ložné plochy.

Lehátko je vybaveno držákem role hygienického papíru. Díky robustní konstrukci a pevné výšce ložné plochy má lehátko výbornou stabilitu. Některé typy jsou doplněny možností nastavení šokové Trendelenburg.pozice.

Lehátko nepoužívejte, ani s ním jinak nemanipulujte, dokud se podrobně neseznámíte s celým návodem k použití!Veškeré úkony a obsluha lehátka musí být prováděny v souladu s návodem k použití. Jakékoliv jiné úkony, které jsou v rozporu s návodem k použití nebo účelem použití lehátka jsou prováděny na vlastní nebezpečí a výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody či ublížení na zdraví. Proto je nezbytné, aby po celou dobu životnosti lehátka byl návod k použití dostupný obsluze.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v obsahu tohoto návodu k použití související s technickými parametry a

úpravami vyšetřovacího lehátka.

Lehátko smí používat a obsluhovat pouze osoby, které jsou podrobně seznámeny s návodem!

Způsob dodávky

Lehátko je dodáváno smontované a připravené k použití. Příslušenství je dodáváno odděleně s potřebným spojovacím materiálem k upevnění na lehátko. Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a výrobci.

Dbejte na to, aby lehátka nebyla posouvána po zemi, ale vždy nošena. Při posouvání může dojít k poškození nožiček či ztrátě záslepek.

Bezpečnostní pokyny

• před vlastním užitím lehátka je nezbytné seznámit se s návodem k použití a obsluhu provádět výhradně v souladu s ním

• lehátko smí obsluhovat pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé a podrobně seznámené s návodem

• lehátko nesmí být používáno, pokud byly zjištěny závady, které by mohly poškodit pacienta, obsluhující personál,vlastní lehátko apod.

• lehátko smí být používáno pouze v interiéru

• lehátko smí být používáno pouze na rovných podlahách

• lehátko nesmí být přetěžováno

• lehátko je výhradně určeno pro jednoho pacienta

• při polohování zádového dílu nesmí být v prostoru mezi rámem lehátka a zádovým dílem žádné předměty ani části těla – mohlo by dojít k jejich poškození nebo poranění pacienta, obsluhy či třetí osoby

• nebezpečí úrazu pacienta, obsluhy, třetí osoby nebo poškození okolního zařízení může vzniknout především:

• nedovoleným používáním

• neopatrným postupem při polohování zádového dílu lehátka

• provozem lehátka na povrchu, pro který není určeno

• údržbou nepovoleným způsobem nebo neoprávněnou osobou

Podmínky použití

Lehátko smí být používáno výhradně v interiéru, kde rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C a relativní vlhkost je

v rozmezí od 30% do 75%.

Technické parametry

Vnější rozměry lehátka 70 x 200 cm

Délka zádového dílu 70 cm

Délka nožního dílu 130 cm

Hmotnost dle vybavení cca 40 kg

Maximální zatížení lehátka 150 kg

Instalace a uvedení lehátka do provozu

1. Důkladně prostudujte návod k použití

2. Odstraňte veškerý obalový materiál z lehátka a ekologicky jej zlikvidujte.

3. Dle dodacího listu ověřte úplnost dodávky a její stav. Případné nedostatky zaznamenejte do dodacího nebo přepravního listu a v písemné podobě předejte výrobci nebo prodejci.

4. Je-li součástí dodávky lehátka i příslušenství, nainstalujte jej dle návodu k použití.

5. Dle návodu přezkoušejte funkčnost jednotlivých částí lehátka

- Polohování zádového dílu ložné plochy pomocí samosvoru

- Dle dodaného příslušenství prověřte jeho správnou funkčnost

6. Pečlivě uschovejte návod k použití

Obsluha lehátka

Polohování zádového dílu ložné plochy se provádí pomocí samosvoru, který se

ovládá  nadzvednutím zádové části. Uchopte zádový díl za okraj a zvedněte jej od rámu lehátka do požadované polohy. Ve chvíli,kdy uvolníte zádový díl, dojde k jeho automatickému zajištění pomocí samosvorného mechanismu. V kterýkoliv okamžik (kromě maximální pozice zádového dílu) můžete zádový díl uchopit a dál jej zvedat od rámu lehátka. Pro polohování zádového dílu dolů je zapotřebí nejprve uchopit jednou rukou zádový díl, následně druhou rukou zvedněte  páku

směrem vzhůru a držte ji.V tento okamžik se uvolní samosvorný mechanismus a zádovému dílu nic nebránív pohybu dolů do vodorovné pozice. Proto jej držte rukou a tento pohyb kontrolujte. Napolohujte zádový díl do požadované polohy směrem dolů a uvolněte  páku. Jejím uvolněním dojde k aretaci zádového dílu v aktuální pozici.

!!!

Vždy před zvednutím červené ovládací páky nejprve uchopte zádový díl a kontrolujte jeho pohyb směrem dolů.

V opačném případě po zvednutí ovládací páky dojde k jeho samovolnému pádu do vodorovné polohy s pevným nožním dílem.

Při polohování zádového dílu nesmí žádný cizí předmět zasahovat do prostoru mezi rámem lehátka a zádovým dílem. Mohlo by dojít k jeho znehodnocení nebo k ublížení na zdraví.

Je zakázáno polohování zádového dílu lehátka s opřeným pacientem. Mohlo by dojít k vážnímu poranění obsluhy i pacienta!!!

Lehátko je pod ložnou plochou hlavové části vybaveno držákem role hygienického papíru. Navlékněte roli hygienického papíru na madlo držáku a dle potřeby přetáhněte hygienický papír přes ložnou plochu. Po použití hygienický papír ekologicky zlikvidujte.

Čištění

Před prvním použitím doporučujeme lehátko řádně vyčistit. Lehátko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o vyšetřovací lehátko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.

Vyšetřovací lehátko není určeno do myček ani sterilizátorů!

Skladování

Při skladování dodržujte všechny výše popsané a zmíněné postupy, zejména:

• Lehátko očistěte a důkladně vysušte

• Demontujte veškeré příslušenství

• Lehátko a příslušenství opatřete vhodnými obalovými materiály, aby uskladněním nemohlo dojít k jakémukoliv poškození výrobku ani jeho částí

• Vše skladujte v prostředí definovaném v bodě 4, tj. rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C a relativní vlhkost je v rozmezí od 30% do 75%.

Údržba

Jedenkrát ročně důkladně zkontrolujte mechanismus polohování zádového dílu. Pokud dojde při údržbě lehátka k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

Servis

Vyšetřovací lehátka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

Záruka

Na lehátko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná

smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce nebo autorizované servisní středisko, na základě písemného

osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace výrobku

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb.Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.

Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou vypalovacími laky,

chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, textilní a pryžové části. Pro

likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!