KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro ošetřovací a vyšetřovací lehátka

elektricky polohovatelná

Úvod

Vyšetřovací a ošetřovací  lehátka  jsou určeny pro vyšetřování a ošetřování pacientů.Polohování zádového dílu ložné plochy je prováděno pomocí elektromotoru. Lehátko je vybaveno držákem

role hygienického papíru. Díky robustní konstrukci si lehátko zachovává velmi dobrou stabilitu i při maximálním zdvihu ložné plochy.

!!!

Lehátko nepoužívejte ani s ním jinak nemanipulujte dokud se podrobně neseznámíte s celým návodem k použití!

Veškeré úkony a obsluha lehátka musí být prováděny v souladu s návodem k použití. Jakékoliv jiné úkony, které jsou v rozporu s návodem k použití nebo účelem použití lehátka jsou prováděny na vlastní nebezpečí a výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody či ublížení na zdraví. Proto je nezbytné, aby po celou dobu životnosti lehátka byl návod k použití dostupný obsluze.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny v obsahu tohoto návodu k použití související s technickými parametry a úpravami vyšetřovacího lehátka.

Lehátko smí používat a obsluhovat pouze osoby, které jsou podrobně seznámeny s návodem!

Způsob dodávky

Lehátko je dodáváno smontované a připravené k použití. Příslušenství je dodáváno odděleně s potřebným spojovacím materiálem k upevnění na lehátko. Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a výrobci.

Při obsluze lehátka vybaveným kolečky (mimo jízdy) je třeba dbát na to, aby byla vždy zabržděna všechna kolečka. Kolečka jsou výhradně určena k použití v interiéru a pro pojezd po hladkých, čistých a rovných podlahách. Při jízdě po drsném, znečistěném a nerovném terénu může dojít k jejich poškození.

U lehátek s pevnými nožičkami dbejte na to, aby nebyla posouvána po zemi, ale vždy nošena. Při posouvání může dojít k poškození nožiček či ztrátě záslepek.

Bezpečnostní pokyny

• před vlastním použitím lehátka je nezbytné se seznámit s návodem k použití a obsluhu provádět výhradně v souladu s ním

• lehátko smí obsluhovat pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé a podrobně seznámené s návodem

• lehátko nesmí být používáno pokud byly zjištěny závady, které by mohly poškodit pacienta, obsluhující personál,vlastní lehátko apod.

• lehátko smí být používáno pouze v interiéru

• lehátko smí být používáno pouze na rovných podlahách

• lehátko nesmí být přetěžováno

• pokud je lehátko vybaveno kolečky, musí být kromě jízdy neustále zabržděna (u nezabržděného lehátka hrozí při sedání, ulehání, vstávání apod. nebezpečí úrazu a poškození okolních předmětů)

• lehátko je výhradně určeno pro jednoho pacienta

• lehátko není určeno pro transport pacientů – převoz pacienta na lehátku je nepřípustný

• při polohování zádového dílu nesmí být v prostoru mezi rámem lehátka a zádovým dílem žádné předměty – mohlo by dojít k jejich poškození nebo poranění pacienta, obsluhy či třetí osoby

• při výškovém polohování ložné plochy lehátka nesmějí zasahovat do prostoru pod ložnou plochou žádné předměty ani části těla – mohlo by dojít k jejich poškození nebo poranění pacienta, obsluhy či třetí osoby

• lehátko s elektrickým zdvihem musí být před čištěním, údržbou nebo transportem vždy odpojeno od přívodu el.energie

• nebezpečí úrazu pacienta, obsluhy, třetí osoby nebo poškození okolního zařízení může vzniknout především:

• nedovoleným používáním

• neopatrným postupem při výškovém stavění lehátka

• neopatrným postupem při polohování zádového dílu lehátka

• převozem lehátka po povrchu, pro který není určeno

• poškozením přívodního kabelu nebo vytržením přívodního kabelu ze zásuvky

• údržbou nepovoleným způsobem nebo neoprávněnou osobou

Podmínky použití

Lehátko smí být používáno výhradně v interiéru, kde rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C a relativní vlhkost je v rozmezí od 30% do 75%.

Lehátko s elektrickým zdvihem smí být napájeno pouze a jenom z elektrické sítě, která vyhovuje požadavkům normy ČSN 33 2140 stanovující nutné požadavky elektroinstalace. Při připojení lehátka k elektrické síti může docházet u velmi citlivých přístrojů k rušení. Pro minimalizaci nežádoucích elektromagnetických vlivů je lehátko vyrobeno v souladu s normou ČSN EN 60601-1-2.

Technické parametry

Vnější rozměry lehátka 70 x 200 cm

Zdvih ložné plochy lehátka 55 – 95 cm

Zdvih ložné plochy lehátka s mechanickým zdvihem 55 – 95 cm

Polohování zádového dílu pomocí samosvoru v rozmezí 0 – 72°

Délka zádového dílu 70 cm

Délka nožního dílu 130 cm

Hmotnost dle vybavení cca 55 kg

Maximální zatížení lehátka 150 kg

Napájení 230V, +/- 10%, 50 Hz

Maximální příkon max. 1 A

Krytí proti vniknutí vody IP 54

Typ ochrany před elektrickým proudem třída II

Režim provozu elektromotoru 10%, max. 2 min za 18 min

Instalace a uvedení lehátka do provozu

1. Důkladně prostudujte návod k použití

2. Odstraňte veškerý obalový materiál z lehátka a ekologicky jej zlikvidujte. Především se soustřeďte na provázky označené symboly s nůžkami, které fixují při přepravě pohyblivé části k pevným.

3. Dle dodacího listu ověřte úplnost dodávky a její stav. Případné nedostatky zaznamenejte do dodacího nebo přepravního listu a v písemné podobě předejte výrobci nebo prodejci.

4. Je-li součástí dodávky lehátka i příslušenství, nainstalujte jej dle návodu k použití.

5. Před připojením lehátka (s elektrickým zdvihem ložné plochy) k elektrické síti jej ponechejte dostatečně dlouho v místě připojení, aby došlo k vyrovnání teplot lehátka a okolního prostředí (odpaření veškerého kondenzátu na kovových částech lehátka). Následně lehátko připojte k elektrické síti.

6. Dle návodu přezkoušejte funkčnost jednotlivých částí lehátka

- Kolečka

- Výškové stavění ložné plochy lehátka

- Polohování zádového dílu ložné plochy pomocí samosvoru

- Dle dodaného příslušenství prověřte jeho správnou funkčnost

7. Pečlivě uschovejte návod k použití

Obsluha lehátka

Podvozek vyšetřovacího lehátka může být vybaven kolečky s  brzdami. Je-li nášlapná páčka ve vodorovné poloze , jsou   kolečka volně otočná a odbržděna. Sešlápnutím páčky směrem dolů

dojde k zabrždění kolečka. Nadzvednutím páčky zpět do vodorovné polohy dojde k odbrždění ek. Nadzvednutím páčky nad vodorovnou polohu směrem vzhůru  dojde k aretaci předního kolečka v přímém směru jízdy. Aretaci kolečka zrušíte opětovným návratem páčky do vodorovné polohy.

Zdvih lehátka je prováděn pomocí elektromotoru. Při výškovém stavění ložné plochy lehátka nesmí být v pracovním prostoru zvedacího mechanismu žádný cizí předmět. Mohlo by dojít k jeho poškození či ublížení na zdraví.

Elektrický zdvih ložné plochy:

Před započetím polohování se přesvědčte, že je lehátko připojeno k přívodu elektrické energie. Pokud ano, stisknutím a držením tlačítka vzhůru  resp. tlačítka dolů  polohujete ložnou plochu lehátka. Obě krajní polohy ložné plochy jsou osazeny koncovými dorazy. V případě, že ložná plocha dosáhne své maximální nebo minimální polohy a obsluha nadále drží stisknuté

tlačítko polohování, polohování automaticky ustane a ložná plocha se již dále nepohybuje.

.

!!! Při výškovém polohování ložné plochy lehátka nesmí žádný cizí předmět zasahovat do pracovního prostoru zdvihu lehátka pod ložnou ani nad ložnou plochou . Mohlo by dojít k jeho znehodnocení nebo k ublížení na zdraví.

c) Mechanický zdvih ložné plochy:

Mechanicky zdvih ložné plochy lehátka je zajištěn trapézovým šroubem s klikou v nožní části lehátka. Točením klikou ve

směru hodinových ručiček (+) dochází k polohování ložné plochy směrem vzhůru. V

okamžik, kdy klika začne klást odpor proti směru otáčení, ukončete polohování. V tuto

chvíli se nachází ložná plocha ve své maximální poloze. Polohování ložné plochy směrem

k zemi se provádí obdobně s tím rozdílem, že klikou točíte proti směru hodinových ručiček

(-). V okamžik dosažení minima ložné plochy lehátka opět klika začne klást odpor proti

směru otáčení. V takovou chvíli opět ukončete polohování.

!!! Při výškovém polohování ložné plochy lehátka nesmí žádný cizí předmět zasahovat do pracovního prostoru

Polohování zádového dílu ložné plochy se provádí pomocí samosvoru, který se ovládá  pákou

Na spodní straně zádového dílu ložné plochy. Uchopte zádový díl  za okraj a zvedněte jej od rámu lehátka do požadované polohy. Ve chvíli,kdy uvolníte zádový díl, dojde k jeho automatickému zajištění pomocí samosvorného mechanismu. V kterýkoliv okamžik (kromě maximální pozice zádového dílu) můžete zádový díl uchopit a dál jej zvedat od rámu lehátka. Pro polohování zádového dílu dolů  uchopte jednou rukou zádový díl, následně druhou rukou zvedněte  páku směrem vzhůru a držte ji. V tento okamžik se uvolní samosvorný mechanismus a zádovému dílu nic nebrání v pohybu dolů do vodorovné pozice.Proto jej držte rukou a tento pohyb kontrolujte. Napolohujte zádový díl do požadované polohy směrem dolů.

!!!

Vždy před zvednutím  ovládací páky nejprve uchopte zádový díl a kontrolujte jeho pohyb směrem dolů.

V opačném případě po zvednutí ovládací páky dojde k jeho samovolnému pádu do vodorovné polohy s pevným nožním dílem.

Při polohování zádového dílu nesmí žádný cizí předmět zasahovat do prostoru mezi rámem lehátka a zádovým dílem. Mohlo by dojít k jeho znehodnocení nebo k ublížení na zdraví.

Je zakázáno polohování zádového dílu lehátka s opřeným pacientem. Mohlo by dojít k vážnímu poranění obsluhy i pacienta!!!

Lehátko je pod ložnou plochou hlavové části vybaveno držákem role hygienického papíru. Navlékněte roli hygienického papíru na madlo držáku a dle potřeby přetáhněte hygienický papír přes ložnou plochu. Po použití hygienický papír ekologicky zlikvidujte.

Čištění

!!! Lehátko s elektrickým zdvihem ložné plochy před započetím čištění vždy nejprve odpojte od zdroje elektrického

napájení.

Před prvním použitím doporučujeme lehátko řádně vyčistit. Lehátko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o vyšetřovací lehátko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.

Vyšetřovací lehátko není určeno do myček ani sterilizátorů!

Skladování

Při skladování dodržujte všechny výše popsané a zmíněné postupy, zejména:

• Lehátko očistěte a důkladně vysušte

• Jedná-li se o lehátko s elektrickým zdvihem ložné plochy, pak jej odpojte od napájení elektrickou energií

• Demontujte veškeré příslušenství

• Lehátko a příslušenství opatřete vhodnými obalovými materiály, aby uskladněním nemohlo dojít k jakémukoliv poškození výrobku ani jeho částí

• Vše skladujte v prostředí definovaném v bodě 4, tj. rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C a relativní vlhkost je v rozmezí od 30% do 75%.

Údržba

Vlivem dezinfekce a čistění může docházet k zanášení styčných ploch některých částí vyšetřovacího lehátka. Proto je nezbytné nejméně jedenkrát za rok zkontrolovat a popřípadě ošetřit styčné plochy zvedacího mechanismu silikonovým olejem. Dále je třeba

zkontrolovat, případně dotáhnout šrouby držící kolečka podvozku.

Pokud dojde při údržbě lehátka k zjištění závady, kontaktujte prodejce či výrobce.

Servis

Vyšetřovací lehátka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy.

Záruka

Na lehátko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, nebo autorizované servisní středisko na základě písemného osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace výrobku

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných

vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.

Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné ocelové části s povrchovou úpravou . Dále výrobek obsahuje dřevěné, plastové, pryžové, textilní a elektronické součásti. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu!

Informace pro uživatele elektrických a elektronických zařízení:

Uvedený symbol na výrobku, jeho dílčí části či v průvodní dokumentaci znamená, že použité elektrické nebo elektronické součásti nesmí být odstraněny (likvidovány) společně s komunálním odpadem. Takovéto části výrobku odevzdejte osobě oprávněné k odstraňování separovaného odpadu. Uvedený symbol je platný pouze v zemích Evropské unie. Pro správný způsob odstranění odpadů z elektrických a elektronických zařízení a olověných akumulátorů si vyžádejte podrobné informace u Vašich úřadů nebo prodejce zařízení.

V případě nesprávného postupu při odstraňování odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty!