KK – EDEX spol.s r.o.                      IČO: 15051234    DIČ: CZ15051234

Artura Krause 2370,  530 02 Pardubice

tel.: 466 303 484,                              fax: 466 304 118,                             mob.tel.: 724 186 069

Návod k použití pro sprchovací lehátko LS160 – LS200

Úvod

Sprchovací lehátko je určeno pro provádění základních hygienických úkonů při mytí ležících pacientů. Ložná plocha lehátka je plynule výškově stavitelná pomocí hydraulického pístu. Zábrany jsou vyrobeny z leštěného nerezu. Díky robustní konstrukci si lehátko zachovává velmi dobrou stabilitu i při maximálním zdvihu ložné plochy.Výrobce je oprávněn k produkci výrobků tohoto typu na základě "Povolení k výrobě a distribuci prostředků zdravotnické techniky", uděleným Ministerstvem zdravotnictví České Republiky č.j. FAR-742-25.4.1995 733/8. Pracuje dle certifikovaného systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 a dle certifikovaného systému environmentálního managementu dle normy ČSN EN ISO 14001:2005.

!!!

Lehátko nepoužívejte ani s ním jinak nemanipulujte dokud se podrobně neseznámíte s celým návodem k použití!Veškeré úkony a obsluha lehátka musí být prováděny v souladu s návodem k užití. Jakékoliv jiné úkony, které jsou v rozporu s návodem k užití nebo účelem použití lehátka jsou prováděny na vlastní nebezpečí a výrobce nenese žádnou odpovědnost za případné vzniklé škody či ublížení na zdraví. Proto je nezbytné, aby po celou dobu

životnosti lehátka byl návod k použití dostupný obsluze.Výrobce si vyhrazuje právo na změny v obsahu tohoto návodu k použití související s technickými parametry a úpravami sprchovacího lehátka. Proto mohou některé části tohoto návodu vykazovat odchylky od dodaného výrobku. V případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte výrobce pro upřesnění či doplnění.Lehátko smí používat a obsluhovat pouze osoby, které jsou k tomu způsobilé a podrobně seznámené s návodem!

Způsob dodávky

Lehátko je dodávané smontované a připravené k užití. Příslušenství je dodáváno odděleně s potřebným spojovacím materiálem k upevnění na lehátko. Při dodání musí být celý obsah dodávky zkontrolován dle dodacího listu. Jakékoliv závady, poškození či nedostatky musí být neprodleně písemnou formou oznámeny dopravci a výrobci.

Při obsluze lehátka (mimo jízdy) je třeba dbát na to, aby byla vždy zabržděna všechna kolečka. Kolečka jsou výhradně určena k použití v interiéru a pro pojezd po hladkých, čistých a rovných podlahách. Při jízdě po drsném, znečistěném a nerovném terénu může dojít k poškození koleček.

Bezpečnostní pokyny

• před vlastním užitím lehátka je nezbytné seznámit se s návodem k použití a obsluhu provádět výhradně v souladu s ním

• lehátko smí obsluhovat pouze způsobilé osoby, které jsou podrobně seznámené s návodem

• lehátko nesmí být používáno pokud byly zjištěny závady, které by mohly poškodit pacienta, obsluhující personál,

vlastní lehátko či předměty v blízkosti lehátka

• lehátko smí být používáno pouze v interiéru

• lehátko smí být používáno pouze na rovných podlahách

• lehátko nesmí být přetěžováno

• kolečka lehátka musí být kromě jízdy neustále zabržděna (u nezabržděného lehátka hrozí při sedání, ulehání,vstávání nebo při opření nebezpečí úrazu a poškození okolních předmětů)

• lehátko je výhradně určeno pro jednoho pacienta

• při výškovém polohování ložné plochy lehátka nesmějí zasahovat do prostoru pod ložnou plochou žádné předměty či části lidského těla – mohlo by dojít k jejich poškození nebo poranění pacienta, obsluhy či třetí osoby

• nebezpečí úrazu pacienta, obsluhy, třetí osoby nebo okolního zařízení může vzniknout především:

• nedovoleným používáním

• neopatrným postupem při výškovém stavění lehátka

• neopatrným postupem při polohování zábran

• převozem lehátka po terénech, pro které není určeno

• údržbou nepovoleným způsobem nebo neoprávněnou osobou

Podmínky použití

Lehátko smí být používáno výhradně v interiéru, kde rozsah teplot okolí je v rozmezí od +10°C do +40°C. Sprchovací lehátko

není určeno do centrální sterilizace.

Technické parametry

Vnější rozměry lehátka LS-2000 50 x 200 cm

Vnější rozměry lehátka LS-1600 50 x 160 cm

Zdvih ložné plochy lehátka 55 – 95 cm

Hmotnost lehátka LS-2000 dle vybavení cca 70 kg

Hmotnost lehátka LS-1600 dle vybavení cca 63 kg

Maximální zatížení lehátka 150 kg

Instalace a uvedení lehátka do provozu

1. Odstraňte veškerý obalový materiál z lehátka a ekologicky jej zlikvidujte

2. Dle dodacího listu ověřte úplnost dodávky a její stav. Případné nedostatky zaznamenejte do dodacího listu nebo

předejte písemnou formou výrobci nebo prodejci.

3. Důkladně prostudujte návod k použití

4. Je-li součástí dodávky lehátka i příslušenství, nainstalujte jej dle návodu k použití.

5. Dle návodu přezkoušejte funkčnost jednotlivých částí lehátka

- Kolečka včetně centrální brzdy

- Výškové stavění ložné plochy lehátka

- Polohování zábran

- Dle dodaného příslušenství prověřte jeho správnou funkčnost

6. Pečlivě uschovejte návod k použití

Obsluha lehátka

Podvozek sprchovacího lehátka je vybaven kolečky s centrální brzdou o třech

základních polohách. Centrální brzda se ovládá pomocí nášlapné páky umístěné v čele

nožní části podvozku lehátka. Je-li nášlapná páka ve vodorovné poloze (poz. 0), jsou

všechna čtyři kolečka volně otočná a odbržděna. Sešlápnutím páky směrem dolů (poz. 1)

dojde k zabrždění všech čtyř koleček. Nadzvednutím páky zpět do vodorovné polohy dojde

k odbrždění všech koleček. Nadzvednutím páky nad vodorovnou polohu směrem vzhůru

(poz. 2) dojde k aretaci předního kolečka v přímém směru jízdy. Aretaci kolečka zrušíte

opětovným návratem páky do vodorovné polohy.

Hydraulický zdvih ložné plochy:

Zdvih ložné plochy lehátka je realizován pomocí hydraulického pístu umístěného ve středu lehátka pod plastovým krytem

podvozku. K hydraulickému pístu je připevněn pedál, jehož pomocí se výškové stavění ložné plochy ovládá. Každým sešlápnutím

pedálu směrem k zemi dojde ke zdvihu ložné plochy. Následně je třeba pedál uvolnit do

výchozí pozice a opět sešlápnout. Ve chvíli, kdy pedál přestane reagovat na sešlápnutí,

je ložná plocha ve své maximální výšce. Naopak spouštění ložné plochy se provádí

nadzvednutím pedálu z výchozí pozice směrem vzhůru a jeho současným držením v této

pozici. V tuto chvíli ložná plocha samočinně klesá k zemi. Ve chvíli dosažení

požadované pozice uvolněte pedál do výchozí pozice a samovolný pohyb ložné plochy

směrem k zemi ustane. Obdobně tomu tak je i při dosažení minimální výšky ložné

plochy.

!!! Při výškovém polohování ložné plochy lehátka nesmí žádný cizí předmět zasahovat do pracovního prostoru zdvihu

lehátka pod ložnou ani nad ložnou plochou. Mohlo by dojít k jeho znehodnocení nebo k ublížení na zdraví.

Zábrany sprchovacího lehátka jsou vybaveny odklopným mechanismem, který

umožňuje zábranu odklopit pod ložnou plochu lehátka. Vlastní odklápění zábran se

provádí následovně. Uchopte zábranu v horní poloze a směrem vzhůru ji nazvedněte

až k dorazu. Tím dojde k odjištění zábrany a ta lze odklopit od lehátka a přetočit o

180° pod jeho ložnou plochu. Opačným postupem se provádí zvednutí zábrany do

horní polohy. Uchopte zábranu a směrem od země a lehátka ji odklopte vzhůru až

k dorazu. Následným uvolněním směrem dolů zábrana klesne a zajistí se proti

samovolnému odklopení.

!!! Při manipulaci se zábranami dávejte pozor, aby se mezi styčnými plochami zábrany a aretačního mechanismu

nevyskytl cizí předmět či část lidského těla. Mohlo by dojít k jeho poškození nebo ublížení na zdraví!!!

Vanička se dodává včetně odtokové odpadní hadice ve smontovaném stavu. Vanička není k ložné ploše nikterak fixována a lze

snadno odejmout zvednutím nad ložnou plochu. Při umísťování vaničky zpět dávejte vždy pozor, v které částí ložné plochy se

nachází otvor pro odpadní hadici. Odpadní hadice vaničky musí být vždy prostrčena odpadním otvorem v ložné ploše. Pokud by

tomu tak nebylo, mohlo by dojít k vytržení uchycení odpadní hadice a k poškození vaničky.

Výpusť je umístěna v nožní části lehátka a opatřena gumovou zátkou. K této výpusti směřují

odtokové kanálky z ložné plochy lehátka. Pod výpustí je umístěna pružná plastová odtoková hadice,

kterou lze velmi snadno formovat. Při použití sprchovacího lehátka natvarujte odtokovou hadici co

nejblíže k odtokovému kanálu v podlaze.

Vanička je dodávána včetně polštářku, který je třeba před prvním použitím nafouknout dle

potřeby.

!!!

Při jakékoliv manipulaci s vaničkou a polštářem zabraňte jejich styku s ostrými předměty. Mohlo by dojít k poškození povrchu a znehodnocení vaničky či polštáře!

Při umísťování vaničky na ložnou plochu lehátka dávejte pozor, aby se mezi ložnou plochou lehátka a pokládanou vaničkou nevyskytoval žádný předmět, který by mohl znehodnotit povrch ložné plochy či vaničky.

Při jakékoliv manipulaci s vaničkou dávejte pozor na odtokovou hadici, aby jejím kontaktem s jiným předmětem nedošlo k vytržení jejího uchycení z vaničky.

Transport pacienta a vlastní sprchování

Přemístění pacienta na lehátko

Po napolohování ložné plochy sprchovacího lehátka do totožné výšky s ložnou plochou lůžka je možné přemístit pacienta na

sprchovací lehátko.

1. Ložnou plochu lehátka snižte/zvyšte na úroveň horní plochy matrace lůžka (při tomto pohybu ložné plochy buďte

nadmíru opatrní, aby vlastním pohybem ložné plochy nedošlo k poškození okolních věcí nebo dokonce u blížení na

zdraví!)

2. Sklopte boční zábranu

3. Lehátko přibližte k lůžku

4. Zabrzděte kolečka

5. Pacienta přemístěte na ložnou plochu sprchovacího lehátka

6. Odbrzděte kolečka

7. Lehátko odsuňte od lůžka tak, aby bylo možno zvednout jeho boční zábranu do horní pozice

8. Zvedněte boční zábranu do horní pozice

9. Dle potřeby zvedněte / snižte ložnou plochu pomocí nožního pedálu

10. Transportujte pacienta s lehátkem

Přemístění pacienta na lůžko

Při přemísťování pacienta z lehátka na lůžko postupujte obdobným způsobem jako při přemísťování na lehátko.

!!! Při přemísťování pacienta z lůžka na lehátko resp. z lehátka na lůžko doporučujeme, aby pacient držel ruce složení na břiše.

Sprchování

Při sprchování leží (případně sedí) pacient na sprchovacím lehátku.

1. Zabrzděte kolečka

2. Zvedněte ložnou plochu sprchovacího lehátka do pohodlné výšky pro sprchování a lehátko umístěte tak, aby odpad z

lůžka byl co možná nejblíže vpusti v podlaze, příp. pod odpadní hadici umístěte odpadní nádobu.

3. Pacienta osprchujte

4. Po osprchování odbrzděte kolečka

Během sprchování nechte boční zábrany vždy v horní zajištěné poloze. V opačném případě by mohlo dojít

k poranění sprchovaného pacienta nebo poškození okolních předmětů!!!

Čištění

Před prvním použitím doporučujeme lehátko řádně vyčistit. Lehátko čistěte běžnými tekutými saponátovými a dezinfekčními prostředky v koncentracích předepsaných pro zdravotnictví. Čištění provádějte otíráním řádně vyždímaným hadrem. Je nezbytné vyloučit abrazivní čistící prostředky jako např. písky na nádobí či drátěnky.

Při použití nevhodného mycího nebo dezinfekčního prostředku, nedodržení předpisů výrobce ohledně dávkování desinfekčních

prostředků, nebo nedostatečné či chybné péči o vyšetřovací lehátko mohou vzniknout škody, na které se nevztahuje záruka.

Doporučujeme po každém použití sprchovací lehátko očistit.

Skladování

Při skladování dodržujte všechny výše popsané a zmíněné postupy, zejména:

• Lehátko očistěte a důkladně vysušte

• Demontujte veškeré příslušenství

• Lehátko a příslušenství opatřete vhodnými obalovými materiály, aby uskladněním nemohlo dojít k poškození

jeho částí

• Vše skladujte v prostředí definovaném v bodě 4 tj. rozsah teplot okolí je v rozmezí od 10°C do 40°C

Údržba

Vlivem dezinfekce a čistění může docházet k zanášení styčných ploch některých částí sprchovacího lehátka. Proto je nezbytné

nejméně jedenkrát za rok zkontrolovat a popřípadě ošetřit styčné plochy zvedacího mechanismu silikonovým olejem. Dále je třeba

zkontrolovat případně dotáhnout šrouby držící kolečka podvozku.

Servis

Sprchovací lehátka nevyžadují žádné pravidelné servisní zásahy. Pokud dojde při údržbě lehátka k zjištění neodstranitelného

nedostatku nebo závady, nesmí být sprchovací lehátko nadále užíváno. V takovém případě kontaktujte prodejce či výrobce.

Záruka

Na lehátko je poskytována standardní záruka 24 měsíců. Tato záruka se začíná počítat dnem dodání, pokud kupní nebo jiná

smlouva nestanoví jinak. Záruční a pozáruční opravy provádí výrobce, nebo autorizované servisní středisko na základě písemného

osvědčení o způsobilosti tyto činnosti vykonávat. Příslušné osvědčení autorizovanému servisnímu středisku vydává výrobce.

Likvidace výrobku

Výrobek je vyroben z materiálů, které jsou šetrné pro životní prostředí. Neobsahuje žádné nebezpečné látky a jeho provozní

hlučnost splňuje všechny požadavky předpisů na ochranu veřejného zdraví před nežádoucími účinky hluku a vibrací v chráněných

vnitřních prostorech staveb.

Všechny odpadní obaly vzniklé uvedením výrobku do provozu jsou označeny v souladu s platnými předpisy o obalech.

Roztřiďte je dle uvedených grafických symbolů a předejte oprávněné osobě k dalšímu využití.

Výrobek obsahuje recyklovatelné nerezové a ocelové části s povrchovou úpravou

vypalovacími laky, chromem či zinkem. Dále výrobek obsahuje plastové, pryžové a

textilní součásti. Pro likvidaci výrobku po ukončení jeho používání kontaktujte vybranou

organizaci specializovanou na tuto činnost, či využijte služeb sběrných či recyklačních

dvorů.

Výrobek není určen k odstranění jako součást komunálního odpadu! V případě nesprávného postupu při odstraňování

odpadů mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.